Aperçu Questions/Réponses

BDI23005-10292 Marché de fourniture et installation des équipements médicaux de l’Hôpital de District de Cibitoke

| QUESTION | REPONSE |
| --- | --- |
| Une entreprise internationale peut-elle participer directement sans partenaire local au Burundi ? | Aucune restriction. Mais l’entreprise devrait garantir le respect du point 6.4 Service après-vente des termes de référence du CSC : Le soumissionnaire joindra à son offre une déclaration certifiant qu’il s’engage à : - Fournir pendant une période de X ans à compter de la date de livraison de la dernière fourniture, les pièces de rechange qui lui sont commandées ; - Assurer pendant une période de X ans, soit par ses services, soit par ceux de ses sous-traitants, l’entretien et la réparation de la fourniture moyennant contrat séparé. » |
| En cas de consortium ou de partenariat, existe-t-il des exigences ou restrictions spécifiques | Voir les conditions exigées en cas de groupement pour le dossier de sélection (7.5 et 7.6 : capacité économique et aptitude technique) |
| Pourriez-vous confirmer que l’offre doit obligatoirement couvrir l’ensemble des équipements, étant donné que le marché est constitué en un seul lot ? | Voir Point 3.3 : Le marché est en un seul lot formant un tout indivisible. Une offre pour une partie d’un lot est irrecevable. |
| Dans le cadre de ce marché, je voudrais savoir si vous collaborer uniquement avec des fabricants | Non Enabel ne collabore pas uniquement avec des fabricants, mais l’appel d’offres est ouvert à tout candidat potentiel qui peut soumettre une offre à moins qu’il ne soit frappé par les motifs d’exclusion contenue dans le point 4.5.1 « Motifs d’exclusion |
| Tablier de plomb/Le DAO ne marque pas de quantités, veuillez préciser la quantité exigée | Saut de numéro d’item dans le devis quantitatif : erreur de notre part : Quantité : 2 |
| Table à instruments, 2 plateaux, grand modèle Veuillez préciser la quantité exigée | Quantité 2 |
| Quantités des lits et des matelas Veuillez nous indiquer pour quel type de lit les matelas seront utilisés. - Nous avons constaté que le montant total des matelas est 12. Nous vous demandons de vérifier si la quantité est suffisante, ou si la quantité de matelas doit être adaptée au nombre de lits. | Les matelas pour les lits de travail sont également mentionnés dans les ST du lit de travail “ Livré avec matelas en mousse et en trois sections, épaisseur 15cm, densité 30%. Recouvert d'une housse en similicuir facilement lavable Le nombre des matelas 12 initialement décrit se réfère au nombre de lits d’hôpital du bloc maternité. Mais considérant que les lits d’hôpital sont au nombre de 64 (Bloc Maternité : 12, Bloc Hospitalisation : 52 ) |
| Spécifications techniques manquantes de l’Insufflateur manuel Ambu, pédiatrique Veuillez préciser les spécifications techniques de l’item “Insufflateur manuel Ambu, pédiatrique” ou effacer cette position s’elle n’est pas exigée. Nous avons constaté que le document “Formulaire d’offre – Bordereau des Prix unitaires” marque trois différents insufflateurs.  38; Insufflateur manuel Ambu, Adulte. 39; Insufflateur manuel Ambu, pédiatrique. 40; Insufflateur manuel Ambu, pédiatrique et pour néonatal. Pourtant, il n’y a que deux différents insufflateurs spécifiés techniquement comme suivant :  Insufflateur manuel Ambu, Adulte; - Réutilisable et autoclavable, - Ballon de réanimation adulte, en silicone, masque en silicone taille 5, - Réservoir et tuyau à oxygène ; Volume maximum par insufflation ±1600 ml - Le matériel devra être marqué CE dispositifs médicaux - Le soumissionnaire devra présenter dans son offre le certificat qui prouve que l'équipement répond aux normes CE. Insufflateur manuel Ambu, pédiatrique et pour néonatal; - Insufflateur Enfant/ Bébé valve 1 clapet, avec masque T0 monobloc, et réservoir O2 - Plage d’application enfants d’un poids inférieur à 30 kg Volume maximum par insufflation 450 ml, Fréquence de ventilation maximum : dépend du volume d’insufflation utilisé. Le taux de dilatation du ballon est suffisamment rapide pour toutes les fréquences de ventilation recommandées dans la pratique Raccord patient 22 /15 mm (ISO) - Texture non glissante translucide - Poignée de préhension pour faciliter et sécuriser la ventilation - Valve patiente à clapet unique pour une fonctionnalité optimale - Garanti pour la procédure « prion » - Tarage à 40 cm H2O - Tous les composants doivent être démontables et remontables aisément pour une maintenance facilitée ; ils sont conçus pour supporter un passage à l’autoclave à 134°C/18 minutes. - Fourni avec tous ses accessoires nécessaires à son utilisation - Le matériel devra être marqué CE dispositifs médicaux - Le soumissionnaire devra présenter dans son offre le certificat qui prouve que l'équipement répond aux normes CE. | Item 39 à supprimer car décrit dans l’item 40/ Insufflateur manuel Ambu, pédiatrique et pour néonatal. |
| Lampe opératoire plafonnière Veuiller préciser la hauteur des salles où les lampes seront installées. | 3m |
| Echographe multifonctions Veuillez reconfirmer la quantité des sondes convexes. Il est mentionné deux fois – exigez-vous donc 2 sondes convexes ? | 1 convexe |
| Veuillez confirmer s’il est possible de décharger les 20 pieds et 40 pieds) conteneurs directement à l'hôpital. | Les équipements doivent être approuvés à Bujumbura avant leur livraison sur site. Ils doivent être déballés pour vérification des composants, mais leur fonctionnement est testé sur site. L’Hôpital a assez de place pour le conteneur. |
| Item 57 Lit de soins intensif Nous avons constaté que vous n’avez pas spécifié des matelas pour ce type de lit. Veuillez confirmer si vous exigez des matelas pour les lits de soins intensif. Si c’est le cas, veuillez faire parvenir aux soumissionnaires les spécifications des matelas. | Oui nous exigeons les matelas pour les lits de soins intensifs. Ci-dessous les Spécifications techniques : Matelas anti-escarre : Dimension : 2030mm (L) * 900mm (L) * 530mm (H). En mousse de polyuréthane de polyéther ou tout matériau reconnu équivalent pour cette application Livré chacun avec 10 alèses adaptées au matelas, en matériau anallergique tel le Dermalon®, d’une épaisseur approximative de 0,1mm Compresseur : Pression ± 55 - 120 mmHg Alimentation AC 220-240V, 50Hz Cable d’alimentation : ± 3 mètres Cycle d’opération ± 10min (50Hz) Débit d’air ± 5 à 8 L/min Poids : ± 1 à 2 kg |
| Item 41 Jeu d’accessoires inox (plateaux, cuvettes, haricots, … et Item 42 Jeu de boîtes pour instruments Nous avons constaté que les spécifications pour ces deux items sont presque identiques. La seule différence est que pour Item 41 le marquage CE et la présentation du certificat sont exigés. Veuillez confirmer si c’est correct ainsi. | Respect des Spécifications techniques formulées |
| Item 47 Jeu de tambours petits et moyens et Item 48 Jeu de tambours pour compresses Nous avons constaté que les spécifications pour ces deux items sont presque identiques. Veuillez confirmer si c’est correct ainsi. | Respect des Spécifications techniques formulées Nous rappelons que le copier-coller des spécifications techniques est strictement INTERDIT. Nous allons confronter les modèles proposés par rapport aux spécifications techniques demandées via les fiches techniques (prospectus) |
| Prolongation de la date limite de soumission Compte tenu de l'ampleur et des efforts nécessaires à la préparation de l'offre, nous vous prions de bien vouloir reporter la date limite de soumission au 29 mai. | Nous accordons un délai supplémentaire de 14 jours. L’Ouverture des offres est reportée au 19/05/2026 |
| Item 23 Bonbonne d’oxygène : - Veuillez confirmer la quantité globale des bonbonnes d’oxygène - Veuillez reconfirmer aussi si la norme britannique est correct ou si une autre sortie est utilisé au Burundi | Respect du contenu du descriptif |