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CLARIFICATIONS 2
Intitulé du marché : Fourniture et livraison d’équipement pour le Master en Biotechnologie de l’Université Cheikh Anta Diop au Sénégal
Référence du marché : SEN23003-1022
 Veuillez noter que le pouvoir adjudicateur ne répondra plus à aucune autre question, comme prévu au point 3.3 « Informations ». Pour rappel, les offres doivent parvenir avant la date limite et à l’adresse indiquées aux point  3.5 « Soumission des offres » du cahier spécial des charges. Les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées.
	N°
	Question
	Réponse

	1.
	
Clarification Technique

Lot 4 – Articles 1 & 2  : ( Fermenteurs / Bioréacteurs Volume : 5L ; Fermenteurs / Bioréacteurs Volume : 2L)
Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous apporter les précisions suivantes concernant ces articles ?
· Quelle est l'application prévue de cet équipement ?
· Quels types de capteurs (sondes) sont requis ?
· Quel(s) type(s) d'échantillon(s) seront analysés ?
· Avez-vous besoin de cuves à puits simple ou à double puits ?
· Nous notons que le HRC 2 LITE Chiller est généralement recommandé pour ce type d'application. Pourriez-vous nous confirmer s'il conviendrait à l'utilisation prévue ?

	 1. Le bioréacteur sera utilisé pour :
• La culture de microorganismes (bactéries, levures et champignons).
• Le développement de procédés de fermentation.
• La production de biomasse microbienne.
• La production de métabolites d'intérêt (enzymes, protéines recombinantes, biomolécules).
• Les travaux pratiques et projets de recherche du Master en Biotechnologie.
• Les études d'optimisation des paramètres de culture (pH, oxygène dissous, agitation, température, alimentation).
2. Le système devra être équipé au minimum de :
• Sonde de température (Pt100 ou équivalent).
• Sonde de pH autoclavable.
• Sonde d'oxygène dissous (DO) autoclavable.
• Sonde de niveau ou détection de mousse.
• Capteur de vitesse d'agitation intégré.
• Compteur de débit d'air/gaz.
Capteurs souhaitables :
• Sonde de CO₂ dans les gaz de sortie.
• Sonde de turbidité ou biomasse.
• Analyseur des gaz d'entrée et de sortie (O₂/CO₂).
3. Le bioréacteur sera utilisé pour :
• Cultures bactériennes (E. coli, Bacillus spp., etc.).
• Levures (Saccharomyces cerevisiae et autres).
• Champignons microscopiques.
• Milieux de culture liquides destinés à la production de biomasse ou de métabolites.
Les échantillons prélevés serviront à :
• Mesure de croissance (DO600, biomasse).
• Dosage de protéines.
• Analyse enzymatique.
• Dosage de métabolites (sucres, acides organiques).
• Contrôle microbiologique.
4. Cuve à double enveloppe (double puits/jacketed vessel) recommandée.
Justification :
• Meilleur contrôle thermique.
• Homogénéité de température dans le milieu.
• Adaptée aux fermentations aérobies et aux procédés nécessitant un refroidissement rapide.
• Compatible avec l'enseignement, la recherche et les applications pilotes.
Caractéristiques :
• Cuve en acier inoxydable 316L ou verre borosilicaté.
• Volume total : 2 L et 5 L.
• Volume de travail : 30 à 80 % du volume total.
• Plusieurs ports stériles pour sondes et prélèvements.
5. Oui, le HRC 2 LITE Chiller conviendrait à l'application prévue, sous réserve que :
• Sa capacité de refroidissement couvre les besoins thermiques des cuves de 2 L et 5 L.
• Il soit compatible avec le système de double enveloppe du bioréacteur.
• La plage de température soit comprise entre environ 4 °C et 40 °C ou plus.
• Le débit de circulation réponde aux spécifications du fabricant du bioréacteur.
Pour un usage universitaire incluant la culture de microorganismes et les fermentations de laboratoire, le HRC 2 LITE constitue généralement une solution adaptée pour le contrôle thermique des bioréacteurs de petite capacité.


	2.
	Lot 5 – Article 1:  ( Autoclave de paillasse )
Pourriez-vous nous confirmer la capacité (volume) requise de l'autoclave de paillasse ? À défaut, accepteriez-vous une capacité recommandée par le fournisseur en fonction des applications standards de laboratoire ?

	40 litres 

	3.
	Lot 5 – Article 3 : ( Système d’aspiration à vide )
Concernant le système d'aspiration sous vide, pourriez-vous préciser :
· Souhaitez-vous un flacon collecteur de 2 L ou de 4 L ?
· Préférez-vous un flacon en plastique ou en verre ?

	Flacon en plastique
4L

	4.
	Lot 5 – Article 4 : ( Incinérateur)
Pourriez-vous nous préciser l'utilisation prévue de cet équipement ? Cette information nous permettra de proposer le matériel le plus adapté à votre besoin

	L’incinérateur est destiné à la stérilisation rapide et à l’élimination par combustion des anses d’ensemencement, aiguilles microbiologiques et autres petits matériels contaminés utilisés dans les travaux de bactériologie et de biologie moléculaire. Il sera principalement utilisé dans un cadre d’enseignement et de travaux pratiques afin de garantir les conditions d’asepsie lors des manipulations microbiologiques.


	5.
	Lot 6 – Article 4
Pourriez-vous nous confirmer les dimensions requises des paillasses sèches de laboratoire ?

	Longueur ≈ 1 800 mm et profondeur ≈ 900 mm (ou équivalent), adaptées à l’usage 
Dosseret / tablette : Dosseret ou tablette arrière ≈ 900 mm

	6.
	Lot 6 – Article 5
Pourriez-vous nous confirmer quels produits ou substances chimiques seront stockés dans l'armoire de sécurité ? Si possible, pourriez-vous préciser la nature des produits chimiques afin que nous puissions proposer l'armoire la plus adaptée ?

	Solvants (acides/bases)

	7.
	Lot 6 – Articles 7 à 13  : ( Micropipettes & Pipettes)
Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous apporter les précisions suivantes concernant les pipettes ?
· Quel type de pipettes recherchez-vous (mécaniques/manuelles, électroniques ou motorisées) ?
· Quelle plage de volume sera utilisée ?
· Souhaitez-vous des pipettes à volume réglable ?
· Quel type d'échantillons sera aspiré ou distribué ?
· Souhaitez-vous des pipettes monocanal ou multicanaux ?
· Dans le cas de pipettes multicanaux, combien de canaux sont requis (par exemple 8 ou 12 canaux) ?

	Micropipettes P10
Micropipette monocanal, réglable, manuelle, usage laboratoire- Plage de volume : 1 à 10 µL
Exactitude : ≤ ±1 % au volume nominal 


Micropipettes P20
Type : Micropipette monocanal, réglable, usage laboratoire
Plage de volume : 2 à 20 µL
Exactitude : ≤ ±1 % au volume nominal 
Répétabilité / précision : Coefficient de variation ≤ 0,3 %

Micropipettes P200
Type : Micropipette monocanal, réglable, usage laboratoire
Plage de volume : 20 à 200 µL 
Exactitude : ≤ ±0,8 % au volume nominal 
Répétabilité / précision : Coefficient de variation ≤ 0,15 %

Micropipettes P1000
Type : Micropipette monocanal, réglable, usage laboratoire
Plage de volume : 100 à 1000 µL 
Exactitude : ≤ ±0,8 % au volume nominal
Répétabilité / précision : Coefficient de variation ≤ 0,15 %

Pipettes multicanaux (8 canaux) P10
Type : Pipette multicanaux 8 canaux, réglable, usage laboratoire
Plage de volume : 1 à 10 µL 
Exactitude : ≤ ±2,0 % au volume nominal 
Répétabilité / précision : Coefficient de variation ≤ 1,0 %

Pipettes multicanaux (8 canaux) P200
Type : Pipette multicanaux 8 canaux, réglable, usage laboratoire
Plage de volume : 20 à 200 µL 
Exactitude : ≤ ±1,0 % au volume nominal 
Répétabilité / précision : Coefficient de variation ≤ 0,25 %

Pipette aid
Type : Pipeteur/paletteur motorisé, universel, pour pipettes sérologiques
Plage de compatibilité : Compatible avec pipettes de 1 à 100 mL (verre ou plastique) 
Alimentation : Appareil sur batterie rechargeable (sans fil)
Débit : Débit d’aspiration et de distribution réglable (au moins 2 vitesses : lent/rapide ou réglage continu équivalent)

	8.
	Lot 6 – Article 15 : (Four micro-onde )
Pourriez-vous nous confirmer si vous recherchez un four à micro-ondes classique ou un système de digestion par micro-ondes ?

	four à micro-ondes classique

	9.
	
Clarification administrative
Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous confirmer lequel des formats de soumission suivants est attendu ?
Option 1
Une soumission distincte (version papier et clé USB) pour chaque lot, chaque soumission contenant l'ensemble des documents relatifs au lot concerné.
OU
Option 2
Une seule soumission complète (version papier) regroupant tous les lots auxquels nous participons, accompagnée d'une seule clé USB contenant l'ensemble des documents correspondants.

	Il faut prendre l’Option 2
Le soumissionnaire peut soumettre un exemplaire des documents administratifs pour tous les lots. Une offre technique différente doit être soumise pour chaque lot.(voir 3.4)


Chaque soumissionnaire ne peut introduire qu’une seule offre par lot. Les variantes ne sont pas admises. (voir 2.6 et 3.5)
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